卫生陶瓷包装跌落试验装置校准规范

Specification for metrological calibration of drop test device for sanitary wares packaging

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组

2022年6月

《卫生陶瓷包装跌落试验装置校准规范》

编制说明

一、工作简况

1.1任务来源

本校准规范于2021年获得中华人民共和国工业和信息化部立项，计划编号JJFZ（建材）005-2021，由中国建筑材料联合会归口。

1.2项目的必要性和解决的主要问题

21世纪以来，我国卫生陶瓷行业已步入高速发展阶段，据不完全统计，截止到2019年，卫生陶瓷产品的产量达到2.46亿件，约占全球总产量的60％，成为世界上最大的卫生陶瓷生产国、消费国和出口大国。

目前卫生陶瓷主要产地为佛山、潮州、唐山等地，而为了将品种繁多，结构复杂、大小不一的卫生陶瓷更好更安全的运输到全国各地，卫生陶瓷的包装也从原来通过草绳、木板、塑料打包等简易包装到通过瓦楞纸箱、蜂窝纸箱、塑料膜袋等组合包装，包装方式的改变也使得运输过程的破损率从原来的5‰降到1‰，但是每年仍有200万件左右的陶瓷制品在运输途中跌落破损，无法修补和回收利用，导致社会资源的严重浪费并给生产、销售企业带来经济损失。因此模拟在运输过程发生意外的卫生陶瓷包装的跌落试验尤为重要，一方面可以提升行业的整体包装抗跌落水平，促进包装方式的革新与创新，另一方面也是建设节约型社会的需要。

卫生陶瓷包装跌落试验装置是由试验平台、提升装置、跌落装置组成，而卫生陶瓷包装依据的跌落标准分别为GB/T 4857.5-1992《包装 运输包装件 跌落试验方法》和JC/T 694-2008《卫生陶瓷包装》，标准中对于跌落试验装置的平台质量、平整度、刚性、试验高度都了相应的规定。但是由于该测试装置作为一个非标测试装置，体积较大，目前行业普遍采用钢卷尺、钢直尺等标准设备对高度进行校准，而平台的平整度、刚度、刚性、提升装置的平整度、倾斜角度因无相应的校准规范并未进行计量。目前卫生陶瓷包装跌落试验装置仅仅只计量跌落高度，不能对跌落试验结果进行完整准确的评价。为了进一步规范和完善卫生陶瓷跌落试验装置的技术要求和校准方法，确保卫生陶瓷跌落试验装置得到有效溯源，使生产企业和检测机构得到准确可靠的测量数据，同时也为设备制造商提供统一规范的参考依据，急需制定《卫生陶瓷包装跌落试验装置校准规范》。

1.3主要工作过程

（1）资料的收集（2021年9月至2021年12月）

接到标准编制任务后，成立技术规范起草工作组—卫生陶瓷包装跌落试验装置校准规范起草小组，并召开首次工作组内部会议，初步分配工作内容，设定完成时限；牵头单位梳理国内外相关标准对卫生陶瓷产品跌落的高度、角度、平台平整度、刚性等方面的具体要求；

（2）标准草案的起草（2022年1月至2022年7月）

本标准起草小组在充分收集、认真研究国内外相关标准及资料的基础上，对跌落试验机生产企业和第三方检测实验室在用的包装跌落试验装置结构、功能、量程范围等进行调研，并对其校准证书进行分析；根据市场调研及国内外标准的研究结果，初步提出技术规范草案，并主要对技术规范草案中重要参数的定值进行讨论，确定了检测装置应校准的参数和校准方法，为检测装置的计量特性提供一种可复现的评价手段。初步规定校准证书应包含的内容及测量不确定度评估方法。

1.4 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本校准规范的主要起草单位为台州市产品质量安全检测研究院、台州方圆质检有限公司、杭州方颂检测设备有限公司。主要对校准规范的内容进行了分任务撰写，对校准规范中的计量特性参数和校准方法进行了讨论确定，对校准方法的合理性进行数据测量及评定。

- 编写的目的、依据、原则、主要计量特性等内容；

2.1编写的目的

本标准撰写目的主要为了确保卫生陶瓷包装跌落试验装置校准过程的统一规范，使得检测装置通过统一条件的校准过程，可以达到量值的一致。

2.2技术依据

1）本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的规定而制定。

2）本规范的技术指标参考下列标准：

JC/T 694-2008 卫生陶瓷包装

GB/T 1019-2008 家用和类似用途电器包装通则

GB/T 4857.5-1992 包装 运输包装件 跌落试验方法

3）本规范注重科学性、先进性，并努力保证标准技术要求的科学性和可操作性。

2.3原则

在本标准的编写过程中注意贯彻协调一致的原则，与已发布的相关国家标准、行业标准和规范相协调。既考虑相关规范标准，更注重检测仪器实际检测应用情况和检测水平。在充分考虑我国卫生陶瓷跌落性能检测实际水平的基础上，既要突出标准的“科学性”、“前瞻性”和“适用性”，也要考虑到各类检测仪器测试的“可行性”和“便捷性”。

2.4主要计量特性

本规范的主要计量特性定为：跌落高度、托板工作面与水平面的夹角、冲击平台平整度、冲击平台刚性。

三、对产业发展的支撑作用

我国房地产市场、酒店宾馆、餐饮娱乐业务的快速发展为卫生陶瓷市场提供了巨大的发展空间。在此期间，我国卫浴工业飞速发展，国内卫生陶瓷的生产企业数量大幅增加，卫生陶瓷产量逐年增长。每年卫生陶瓷的运输经改良后仍有200万件左右的陶瓷制品在运输途中跌落破损，无法修补回收利用，导致社会资源的严重浪费及给生产、销售企业带来经济损失。因此模拟在运输过程发生意外的卫生陶瓷包装的跌落试验尤为重要，一方面可以提升行业的整体包装抗跌落水平，促进包装方式的革新与创新，另一方面也是建设节约型社会的需要。

该测试装置作为一个非标测试装置，体积较大，目前行业普遍采用钢卷尺、钢直尺等标准设备对高度进行校准，而托板工作面与水平面的夹角、冲击平台平整度、刚性等因无相应的校准规范而未进行计量。目前卫生陶瓷包装跌落试验装置仅仅只计量跌落高度，不能对跌落试验结果进行完整准确的评价。为了进一步规范和完善卫生陶瓷跌落试验装置的技术要求和校准方法，确保卫生陶瓷跌落试验装置得到有效溯源，使生产企业和检测机构得到准确可靠的测量数据，同时也为设备制造商提供统一规范的参考依据，急需制定《卫生陶瓷包装跌落试验装置校准规范》。

台州市产品质量安全检测研究院牵头制定的《卫生陶瓷包装跌落试验装置校准规范》技术规范，可规范现有的检测系统，从而使产品的研发既有章可循，又有明确的目标和方向。同时也可规范卫生陶瓷产品的生产，提高产品质量，让产品的使用更加科学合理。

四、对所规定的关键技术条款、检定/校准条件、检定/校准方法的有关说明

4.1关键技术条款的说明

仪器的校准过程中应采用符合相关标准规定的计量器具作为标准计量器具。

4.2 校准条件的说明

4.2.1 环境条件

为了确保校准活动中测量标准、被校仪器的正常工作，测量环境温度应符合常规实验室规定条件，本规范中环境温度要求为（20±5）℃；相对湿度要求为不大于75%。

4.2.2校准器具

| 序号 | 校准项目 | 设备名称及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 跌落高度 | 高度卡尺 MPE:±0.05mm |
| 2 | 托板工作面与水平面的夹角 | 水平角度测量仪 MPE:±0.5° |
| 3 | 冲击平台平整度 | 便携式三坐标测量仪 MPE:±0.025mm |
| 4 | 冲击平台刚性 | 便携式三坐标测量仪 MPE:±0.025mm |

4.3 校准方法的说明

检查外观，确定测试装置各部件连接无松动、数据显示清楚无干扰后再进行校准。

4.3.1外观及各部件相互作用

手动操作和目力观察。

- 4.3.2跌落高度

- 在跌落试验机跌落高度测量范围内，分别设定跌落高度（100、200、300、350、400、500、1/2最大量程、最大量程）mm作为测量点。当跌落试验机升到相应的跌落高度时，用高度卡尺测量实际跌落高度（工作台面距离冲击面高度），则实际跌落高度与预定跌落高度的相对误差X按下式计算：

式中：X-跌落高度误差，%

D0-预定跌落高度，mm

D-实际跌落高度，mm。

- 4.3.3托板工作面与水平面的夹角

- 4.3.3.1单臂（翼）跌落试验机的托板工作面与水平面的夹角：把水平角度测试仪放在托板工作面上，分别在托板工作面的长边、短边和对角线位置上进行测量，见图1所示，取其中最大读数值作为测量结果。

- 4.3.3.2双臂、三臂（翼）跌落试验机的托板工作面与水平面的夹角：首先按4.3.3.1的方法在每个托板的工作面上测量与水平面的夹角。然后视多个托板为一个整体，在工作面上按图2-3位置放置水平角度测试仪进行测量，取其中最大读数值作为测量结果。

图1单臂（翼）托板工作面  图2 双臂（翼）托板工作面    图3 三臂（翼）托板工作面

- 4.3.4冲击平台平整度与刚性

- 4.3.4.1平整度：将工作区域按照图4所示划分成9个工作点，用便携式三坐标测量仪测量9个工作点的水平高度，取最大差值作为测量结果。

- 4.3.4.2刚性：将工作区域按照图4所示划分成9个工作点，放置标准物前先用便携式三坐标测量仪测量第一个工作点的水平高度，再放置面积为100mm2重量为10kg的标准物，用便携式三坐标测量仪测量施加压力后的水平高度，取水平高度差作为第一个工作点的受力变形量，同理分别测量出9个工作点的水平高度差，取最大变化量的绝对值作为测量结果。

图4 冲击平台工作区域

4.3.5仪器示值误差不确定度的说明

对计量特性跌落高度和托板工作面与水平面的夹角进行不确定度评定。并在附录C 中给出了不确定度示例。

五、重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

- 行业计量技术规范中涉及专利的声明

本规范未涉及专利等知识产权问题。

七、与现行相关法规、规章及相关计量技术规范的协调性；

本规范与有关的现行法规、规章及相关计量技术规范没有冲突。

八、其他应予说明的事项。

无。

标准编制小组

2022年7月