JJF（建材）

中华人民共和国工业和信息化部建材计量技术规范

JJFZ（建材）004-2021

室内有害气体监测用微型阵列金属氧化物气体传感器校准规范

Calibration Specification for Microarray Metal Oxide Gas Sensors for Indoor Harmful Gas Monitoring

（征求意见稿）

xxxx-xx-xx发布                                         xxxx-xx-xx实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

JJFZ 004-2021

室内有害气体监测用微型阵列金属氧化物气体传感器校准规范

JJF（建材）004-2021

Calibration Specification for Microarray Metal Oxide Gas Sensors for Indoor Harmful Gas Monitoring

归 口  单 位：中国建筑材料联合会

主要起草单位：中国科学院空天信息创新研究院，山东鲁南瑞虹化工仪器有限公司

参加起草单位：北京市科学技术研究院

山东鲁南瑞虹化工仪器有限公司

建筑材料工业技术监督研究中心

西安交通大学

本规范主要起草人：孙建海（中国科学院空天信息创新研究院）

参加起草人：李永振（北京市科学技术研究院）

郭瑞华（北京市科学技术研究院）

王海容（西安交通大学）

孔繁岩（山东鲁南瑞虹化工仪器有限公司）

杨鸿灿（山东鲁南瑞虹化工仪器有限公司）

朱小锋（北京市科学技术研究院）

目   录

引言 ……………………………………………………………………………………… (Ⅳ)

1  范围……………………………………………………………………………………(1)

2  引用文件 ………………………………………………………………………………(1)

3  概述………………………………………………………………………(1)

4  计量特性 ………………………………………………………………………………(2)

5  校准条件………………………………………………………………………(2)

6  校准项目和校准方法………………………………………………………………(3)

7  校准结果表达…………………………………………………………………………(4)

8  复校时间间隔 ……………………………………………………………….………(5)

附录A  气体标准物质摩尔分数与浓度换算……………………………………………(6)

附录B  室内有害气体监测用微型阵列金属氧化物气体传感器校准记录…………(7)

附录C  校准证书/检定结果通知书内页格…………………………………………(8)

附录D 室内有害气体监测用微型阵列金属氧化物气体传感器

示值误差不确定度评定实例……………………………………………………………(10)

引   言

本规范是以JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、GB/T 15652-1995《金属氧化物半导体气敏元件总规范》、GB/T 15653-1995《金属氧化物半导体气敏元件测试方法》和T/CECA 35—2019《金属氧化物半导体气体传感器》为基础和依据编写的。

本规范为首次制定。

室内有害气体监测用微型阵列金属氧化物气体传感器校准规范

1 范围

本校准规范规定了基于纳米敏感材料的微型阵列金属氧化物气体传感器的计量性能进行校准的计量特性、校准条件、校准项目、校准方法、校准结果的处理及校准周期。

本校准规范适用于家居燃气泄漏、建筑材料与家具有害气体释放、室内环境空气质量等领域气体快速检测的微型阵列金属氧化物气体传感器的校准。

2 引用文件

本规范引用下列条件：

JJF 1071-2010  国家计量校准规范编写规则

JJF 1001-2011  通用计量术语及定义

GB/T 15652-1995  金属氧化物半导体气敏元件总规范

GB/T 15653-1995  金属氧化物半导体气敏元件测试方法

GB/T 32267—2015  分析仪器性能测定术语

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本方法；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 概述

微型阵列金属氧化物气体传感器可用于室内环境空气质量检测，如CO、CH4、甲醛、VOCs等有害气体浓度的快速检测。微型阵列气体传感器的电极间可涂敷一层选择性吸附某种气体的气敏薄膜，当该气敏薄膜与待测气体相互作用时，气敏薄膜的导电率将发生变化，待测气体浓度不同，导电率变化程度亦不一样。因此，通过气敏材料及导电率变化的大小，可确定待测气体的成分及浓度。由于阵列化的结构，使这种传感器具备多个敏感单元，在不同敏感单元上，修饰固定不同的高特异性敏感材料，即可实现对多种气体组分的高特异性响应。将微型阵列气体传感器通入一系列浓度的标准样品中校准该传感器的检测范围及检测精度。然后，用某一浓度的标准样品，对该传感器进行多次重复实验来校准该传感器的定量重复性及示值误差，并根据检出限的计算方法与公式，计算出该传感器的检出限。

现有的GB/T 15652-1995《金属氧化物半导体气敏元件总规范》，规范了金属氧化物半导体气敏元件的环境试验、电负荷试验和其他试验及方法，GB/T 15653-1995《金属氧化物半导体气敏元件测试方法》规定了金属氧化物半导体气敏元件的电阻值、加热功率、灵敏度、气体分辨率等参数的测试方法。上述两个标准规范均没有对金属氧化物气体传感器实际使用中的技术细节进行描述，特别是针对某些特定气体的检测范围、检出限、检测精度、重复性等关键参数的规定。

4  计量特性

4.1 检测范围0～5000μmol/mol。

4.2 CO气体的检出限≤0.1μmol/mol，H2气体的检出限≤0.5μmol/mol，CH4气体的检出限≤0.5μmol/mol。

4.3 检测精度±15%。

4.4 定量重复性≤1%。

5 校准条件

5.1 环境条件

a) 环境温度：5.0～45.0℃；

b) 相对湿度：20～85 %RH；

c) 大气压力：实验室气压；

d) 应用良好的接地及防静电措施；

e) 室内不得有易燃、易爆和强腐蚀性气体，应有良好的接地及防静电措施以及无影响校准工作的气流、杂光、机械振动和电磁等干扰。

5.2  校准用计量器具

校准所用计量器具应经过计量技术机构检定合格（或经校准），满足校准使用要求，并在有效期内。校准使用的标准物质应为国家计量行政部门批准颁布的有证标准物质，所用氮中一氧化碳、氢气和甲烷混合气体标准物质，编号为GBW(E)080250，具体参数见表1。

表1 标准物质参数

| 使用标准物质名称 | 浓度（μmol/mol） | 不确定度参数 |
| --- | --- | --- |
| 一氧化碳 | 1000 | U=3%，k=2 |
| 氢气 | 1000 | U=3%，k=2 |
| 氮中甲烷 | 500 | U=3%，k=2 |

6 校准项目和校准方法

6.1. 通用技术要求的检查

按5.1和5.2要求，用目测及手动法进行检查。

6.2 检测范围

通入一系列浓度的标准气体，记录仪器显示值。若多次通入某浓度的标准气体后，仪器没有显示值，即可获得其测量范围。

6.3 检测限

将被校准的传感器通入标准气体，记录色谱峰的峰峰值，并与基线噪声比较。检测限按公式（1）来计算。

| ΔC=C−Cs | (1) |
| --- | --- |

式中：D    检测限，mV·mol/μmol；

S    灵敏度，mV·mL/mg；

N    色谱基线噪声，mV；

A    色谱峰面积，mV·min；

Fc    校准后载气流量，mL/min；

V    标准物质的进样体积，μL。

R    气体常数，8.314L·kPa/(moL·K)；

T    室温，K；

xA    气体标准物质中组分A的摩尔分数，mol/mol；

MA    组分A的摩尔质量，g/mol。

P    室温下的大气压，kPa。

6.4 检测精度

通入一定浓度的标准气体（如浓度为5.0 μmol/mol 的氮中一氧化碳），记录标准气体通入仪器后的稳定显示值，重复测量3次，按公式（2）计算检测精度ΔC。

| ΔC=C−Cs | (2) |
| --- | --- |

式中：

Cs   标准样品的浓度值，μmol/mol；

C   样品浓度3次仪器显示值的算术平均值，μmol/mol。

6. 5  仪器测量浓度的相对示值偏差

通入一定浓度的标准气体（80 μmol/mol的氮中甲烷），记录标准气体通入仪器后的稳定显示值，重复测量7次，按公式（3）计算相对示值偏差ΔC。

|  | (3) |
| --- | --- |

式中：

Cs   标准物质浓度值，μmol/mol；

C   仪器测量浓度的7次显示值的算术平均值，μmol/mol。

6.5 仪器测量浓度的定量重复性

通入一定浓度的标准气体（80 μmol/mol的氮中甲烷），记录仪器显示值Ci，重复上述测量7次，定量重复性以相对标准偏差来表示，按公式（4）来计算微型阵列金属氧化物气体传感器的定量重复性sr。

| sr=i=1n(Ci−C)2(n−1)×1C×100% | (4) |
| --- | --- |

式中：

n     测量次数；

Ci    微型阵列金属氧化物气体传感器第i次测量浓度的显示值，μmol/mol；

C    微型阵列金属氧化物气体传感器测量浓度显示值的算术平均值，μmol/mol。

7 校准结果表达

经校准的室内有害气体监测用微型阵列金属氧化物气体传感器，出具校准证书。校准证书应包括JJF 1071-2010中所要求的内容，证书内页推荐格式见附录B。校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题：“校准证书”或“校准报告”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 送校单位的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

i) 校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及测量不确定度的说明；

l) 对校准规范的偏离的说明；

m) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

n) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

o) 未经实验室书面批准，不得部分复制校准证书或校准报告的声明。

8 复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过一年。

复校时间间隔的长短受仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所影响，送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

气体标准物质摩尔分数与浓度换算

根据理想气体状态方程，可将气体标准物质摩尔分数按公式（A,1）进行转换。

（A,1）

式中：

Cmg/mL——气体标准物质换算后的浓度，mg/mL；

p——室温下的大气压，Pa；

M——标准物质中目标物质的相对分子质量，g/mol；

R——气体常数，8.314J·mol-1·K-1；

T——室温，K；

xmol/mol——气体标准物质的摩尔分数，mol/mol。

附录B

室内有害气体监测用微型阵列金属氧化物气体传感器校准记录（供参考）

共  页 第  页

| 送校单位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 联系人 | 联系电话 | 制造厂商 |
| 仪器型号 | 仪器编号 | 证书编号 |
| 校准环境温度 | 大气压 | 检测环境湿度 |
| 校准员 | 核验员 | 校准日期 年 月 日 |

检测范围

室内有害气体监测用微型阵列金属氧化物气体传感器的检测范围为：

检测限

室内有害气体监测用微型阵列金属氧化物气体传感器的检测限为：

检测精度

室内有害气体监测用微型阵列金属氧化物气体传感器的检测精度为：

相对示值误差

标准样品浓度示值1示值2示值3示值4示值5示值6示值7平均值相对示值偏差定量重复性

1234567SrRSD (%)

附录C

校准证书内页格式

校准证书

证书编号××××××—××××

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ | 地点 |  |  |
| 相对湿度 | % | 日期 | 年 月 日 |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要计量器具： |  |  |  |  |
| 名称 | 浓度 | 不确定度/ 准确度等级 | 校准证书编号 | 证书有效期至 |

注：

1. ×××××仅对加盖“×××××校准专用章”的完整证书负责。

2. 本证书的校准结果仅对所校准的对象有效。

3. 未经实验室书面批准，不得部分复印证书。

第×页 共×页

校准证书/校准结果通知书第2页

| 校 准 结 果 证书编号××××××—×××× |  |
| --- | --- |
| 仪器外观 |  |
| 检测范围 |  |
| 检测限 |  |
| 检测精度 |  |
| 定量重复性 |  |
| 示值误差校准结果的相对扩展不确定度 |  |
| 敬告： 1. 被校准仪器在修理后，应立即进行校准。 2. 在使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。 |  |
| 校准结果不确定度的评估和表述均符合JJF 1059.1-2012的要求。 |  |

校准员：                                                     核检员：

第×页 共×页

附录D

室内有害气体监测用微型阵列金属氧化物气体传感器

示值误差不确定度评定实例

D.1  测量方法

（1）检测仪示值误差是用室内有害气体监测用微型阵列金属氧化物气体传感器直接测量而得，对检测仪示值误差的测量结果不确定度进行评定。

（2) 使用的校准用标准物质是氮中甲烷GBW(E)080250-4L（U=3%，k=2）】。

D.2  相对示值偏差

相对示值偏差按公式（D,1)

|  | (D,1) |
| --- | --- |

式中：

ΔC    传感器的浓度相对示值偏差；

Cs    标准样品的浓度值，μmol/mol；

C    样品浓度显示值的算术平均值，μmol/mol。

D.3  标准不确定度评定

D.3.1  由被校仪器测量重复性引入的不确定度u(C1)

以一台室内有害气体监测用微型阵列金属氧化物气体传感器进行实验，用氮中甲烷、氢气、一氧化碳、乙烷、乙烯、乙炔、二氧化碳二元及多元混合气体，在相同条件下进行连续测量，得到浓度的测量结果，如表D.1所示。

表D.1室内有害气体监测用微型阵列金属氧化物气体传感器7次测量结果(单位：μmol/mol)

| 气体 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 500.461 | 500.375 | 500.392 | 500.295 | 500.528 | 500.406 | 500.517 | 500.4249 |
| H2 | 1001.335 | 1000.912 | 1001.516 | 1001.073 | 1001.641 | 1002.031 | 1000.739 | 1001.321 |
| CO | 1001.613 | 1001.068 | 1001.253 | 1000.921 | 1001.352 | 1001.204 | 1000.964 | 1001.1964 |

通过公式（D,2）可确定被校传感器测量重复性引入的不确定度u（c1）。

| u(C1)=i=1n(Ci−C)2(n−1)×1n | (D,2) |
| --- | --- |

式中：

n     测量次数；

u(C1)    待测样品浓度的标准不确定度，μmol/mol；

Ci    传感器第i次检测的浓度显示值，μmol/mol；

C    样品浓度显示值的算术平均值，μmol/mol。

CH4、H2和CO的不确定度分别为0.031μmol/mol、0.1699μmol/mol和0.091μmol/mol。

D.3.2  由标准样品引入的不确定度u(C2)

此项为B类不确定度分量，选用的标准样品为有证国家标准样品，证书给出的测量不确定度为U×C，k = 2，标准不确定度u（c2）按照公式（D,3）计算：

| u(C2)=UCk μmol/mol | (D,3) |
| --- | --- |

CH4、H2和CO的标准不确定度分别为7.5μmol/mol、15μmol/mol和15μmol/mol。

D.3.3  合成不确定度

合成标准不确定度u（c）按照公式（D,4）计算：

| u(C)=u12+u22 μmol/mol | (D,4) |
| --- | --- |

CH4、H2和CO的合成不确定度分别为7.5μmol/mol、15.001μmol/mol和15μmol/mol。

D.3.4  相对扩展不确定度

取k = 2，示值误差校准结果的相对扩展不确定度U按照公式（D,5）计算：

| U=k×u(C)C×100% | (D,5) |
| --- | --- |

结论：室内有害气体监测用微型阵列金属氧化物气体传感器检测CH4、H2和CO的示值误差校准结果的相对扩展不确定度为3.00%。