JJF（建材） ***-****

非接触给水器具水击试验机

校准规范

Calibration Specification for Water Hammer Testing Device of Non-contact Water Supply Device

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

非接触给水器具水击

JJF（建材）***-****

试验机校准规范

Calibration Specification for Water Hammer

Testing Device of Non-contact Water Supply Device

归 口 单 位：中国建筑材料联合会

主要起草单位：中国国检测试控股集团陕西有限公司

参加起草单位：

本规范委托全国建材工业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

张  帆（中国国检测试控股集团陕西有限公司）

参加起草人：

目 录

引 言	I

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	2

5 校准条件	2

6 校准项目和校准方法	2

7 校准结果的表达	3

8 复校时间间隔	4

附录A非接触给水器具水击试验机校准规范校准记录参考格式	5

附录B非接触给水器具水击试验机校准规范校准证书内页参考格式	7

附录C非接触给水器具水击试验机校准规范校准结果的测量不确定度评定示例	8

- 引 言

本规范是以JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行起草的。

本规范为首次发布。

非接触给水器具水击试验机校准规范

- 1 范围

本规范适用于非接触给水器具水击试验机（以下简称试验机）的校准。

- 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

CJ/T 194 非接触式给水器具

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3 概述

试验机主是用于CJ/T 194 非接触式给水器具标准中水击性能检测项目的测试。

图1 非接触给水器具试验机示意图

1—主体机架；2—操作面板；3—测试系统

图2 非接触给水器具试验机供水系统示意图

1—供水水源；2—压力计；3—气囊稳压罐；4—9m铜盘管；5—压力计；

6—阀门；7—测试样品

试验机主体由操作面板、测试系统、机架组成，试验机示意图见图1。测试系统主要是提供CJ/T 194 非接触式给水器具标准中要求的试验条件，测试系统是试验机的核心部件，主要是通过水击性能测试装置进行非接触式给水器具水击性能的测试。

试验机的主要工作原理是通过供水系统见图2，提供测试需要的试验条件，包括供水压力等，然后将非接触式给水器具按照标准要求连接到供水管路上，并按照CJ/T 194 非接触式给水器具规定的测试步骤进行试验，最终通过试验机的测试系统得出对应指标的测试值。

- 4 计量特性

表1计量特性及技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统水击性能示值误差 | -0.02MPa~0.02MPa |
| 2 | 系统水击性能重复性 | ≤0.02MPa |

- 注：以上所有指标不是用于合格判别，仅供参考。

- 5 校准条件

- 5.1环境条件

### 5.1.1环境温度:（10～35）℃；

### 5.1.2相对湿度:不大于80%；

- 5.2校准用标准计量器具

精密压力表：准确度：0.05级。

- 6 校准项目和校准方法

- 6.1校准项目

水击性能示值误差、水击性能重复性。

- 6.2校准方法

检查外观，确定试验机连接无松动、数据显示清楚无干扰后再进行校准。

- 6.2.1 系统水击性能示值误差

水击性能示值误差校准点分别为0.4MPa、0.5MPa、0.6MPa、0.7MPa、0.8MPa、0.9MPa，将精密压力表连接在管路上，试验机按照校准点，由低到高依次施加压力，施加压力时关闭试验机预留接口截止阀，在切换校准点时不需要关闭设备，每个校准点保持1min。观察并记录每个校准点精密压力表标准示值Pi1与试验机压力测试示值Pi2，单个校准点水击性能示值误差Pi'按照公式（1）计算。按照公式（2）取所有校准点示值之差的最大值作为系统水击性能示值误差S。

Pi'=Pi2−Pi1………………………………………（1）

S=MAXP1',P2',P3'……Pi'………………………………………（2）

式中：

Pi1——精密压力表标准示值；MPa；

Pi2——试验机压力测试示值；MPa；

Pi'——单个校准点水击性能示值误差；MPa；

S——系统水击性能示值误差；MPa。

- 6.2.2 系统水击性能重复性

水击性能示值误差校准点分别为0.7MPa，将精密压力表连接在管路上，试验机按照校准点设置压力，保持1min，试验机压力测试示值p，关闭试验机，等待1min，按照校准点设置压力启动试验机，重复校准10次，按照公式（3）计算系统水击性能重复性s。

s=pmax−pmin………………………………………（3）

pmin——10次试验机压力测试示值最小值；MPa；

pmax——10次试验机压力测试示值最大值；MPa；

s——系统水击性能重复性；MPa。

- 7 校准结果的表达

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息:

- 标题，“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 证书或报告的唯一性标识(如编号)，每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期。

- 8 复校时间间隔

校准时间间隔由用户根据使用情况自行确定，建议复校时间为1年。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

- 附录 A

- 非接触给水器具水击试验机校准规范校准记录参考格式

送校单位________________________ 试验机名称________________________

制造厂商________________________ 型号规格___________________________

试验机编号________________________

校准环境：温度：_______℃； 相对湿度：________%

校准日期_____________________

校准员_______________ 核验员______________

校准依据_____________ 校准设备：

校准设备编号________________________校准日期________________________

证书编号________________________

A.1、系统水击性能示值误差 Pi'=Pi2−Pi1  S=MAXP1',P2',P3'……Pi'

| 校准点 | P1（MPa） | P2（MPa） | P'（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4MPa |  |  |  |
| 0.5MPa |  |  |  |
| 0.6MPa |  |  |  |
| 0.7MPa |  |  |  |
| 0.8MPa |  |  |  |
| 0.9MPa |  |  |  |
| S |  |  |  |

A.2、系统水击性能重复性 s=pmax−pmin

| 校准次数 | p（MPa） |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| s |  |

- 附录 B

- 非接触给水器具水击试验机校准规范校准证书内页参考格式

B.1 校准条件

温    度：_______℃

相对湿度：________%

B.2 校准结果

| 校准项目 | 技术要求 | 校准结果 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统水击性能示值误差 | -0.02MPa~0.02MPa |  |  |
| 系统水击性能重复性 | ≤0.02MPa |  |  |

- 附录 C

- 非接触给水器具水击试验机校准规范校准结果的测量不确定度评定示例

C.1系统水击性能示值误差的测量不确定度评定

C.1.1 测量方法：

水击性能示值误差校准点分别为0.4MPa、0.5MPa、0.6MPa、0.7MPa、0.8MPa、0.9MPa，将精密压力表连接在管路上，试验机按照校准点，由低到高依次施加压力，施加压力时关闭试验机预留接口截止阀，在切换校准点时不需要关闭设备，每个校准点保持1min。观察并记录每个校准点精密压力表标准示值Pi1与试验机压力测试示值Pi2，单个校准点水击性能示值误差Pi'按照公式（1）计算。按照公式（2）取所有校准点示值之差的最大值作为系统水击性能示值误差S。

C.1.2数学模型

Pi'=Pi2−Pi1………………………………………（1）

S=MAXP1',P2',P3'……Pi'………………………………………（2）

式中：

Pi1——精密压力表标准示值；MPa；

Pi2——试验机压力测试示值；MPa；

Pi'——单个校准点水击性能示值误差；MPa；

S——系统水击性能示值误差；MPa。

C.1.3标准不确定度分析

测量不确定度的主要来源有标准器的不确定度、被校试验机的测量重复性等综合影响等组成。

C.1.3.1测量重复性引入的不确定度分量u(γ)

C.1.3 标准不确定度分析及评定

C.1.3.1 测量重复性引入的标准不确定度u1

在校准规范规定条件下对0.5MPa的校准点进行10次测量，得到的值如表1和表2：

表1 试验机压力测试示值

| i(次数） | P2i/MPa | i(次数） | P2i/MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.506 | 6 | 0.510 |
| 2 | 0.505 | 7 | 0.501 |
| 3 | 0.506 | 8 | 0.506 |
| 4 | 0.509 | 9 | 0.508 |
| 5 | 0.507 | 10 | 0.505 |

表2 精密压力表标准示值

| i(次数） | /MPa | i(次数） | /MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5001 | 6 | 0.5004 |
| 2 | 0.5002 | 7 | 0.5001 |
| 3 | 0.5003 | 8 | 0.5005 |
| 4 | 0.5004 | 9 | 0.5003 |
| 5 | 0.5006 | 10 | 0.5004 |

单次测量标准差MPa

MPa

所以由测量重复性引入的标准不确定度=0.0025MPa，=0.0002MPa。

C.1.3.2 仪表分辨力引入的标准不确定度分量u2

设备仪表分辨力为0.001MPa，服从均匀分布，k=3。

则：。

C.1.3.3 压力表准确度引入的标准不确定度u3

根据压力表的检定证书可知，量程为1MPa，准确度等级为0.05级，服从均匀分布，k=3    。

则：。

C.1.3.4 标准不确定度汇总

表3 管道压力示值误差标准不确定度汇总

| 不确定度分量 | 标准不确定度分量来源 | 标准不确定度分量值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| u（P2） | 设备示值测量重复性引入的不确定度 | 0.0025MPa | 0.0026MPa |
|  | 仪表分辨力导致的标准不确定度分量 | 0.0003MPa |  |
| u（P1） | 压力表测量重复性引入的不确定度 | 0.0002MPa | 0.0004MPa |
|  | 压力表准确度引起的标准不确定度分量 | 0.0003MPa |  |

C.1.4 合成标准不确定度

由于各输入量间彼此独立不相关，所以合成标准不确定度，

。

C.1.5 扩展不确定度

取k=2，则 UΔ（P）=2uc=0.005MPa

测量结果的表示：

Y=P'±U=（0.01±0.005）MPa  (k=2)