非接触给水器具水击试验机

校准规范

Calibration Specification for Water Hammer Testing Device of Non-contact Water Supply Device

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组

2023年2月

《非接触给水器具水击试验机校准规范》

编制说明

一、工作简况

1.1任务来源

本标准于2021年获得中华人民共和国工业和信息化部立项，计划编号JJFZ（建材）011-2021，由中国建筑材料联合会归口。

1.2项目的必要性和解决的主要问题

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。2015年5月8日，国务院发布了以强化高端制造业的国家战略规划《中国制造2025》，，要求中国制造业坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。

非接触给水器具的使用日益普及，目前主要是用场所为公共卫生区域，其产品质量的稳定性和安全性也就愈发的重要，其中水击性能是涉及产品使用安全的重要指标。

水击具有瞬时性、移动性(即无固定位置)。发生水击现象的主要原因是管道积存有空气，且排除不利时，在水流动时发生水与空气撞击而出现声响或振动。水在输送时会携带部分空气，管道的检修泄水，更换管件阀门，接头不严密等均会造成大量空气进入管道而引起水击，管水流速过大也会产生水击现象。水击严重时产生较大的高频噪声，造成对环境的污染，严重撞击会造成管路上薄弱处破裂损坏，空气的长期滞留会腐蚀管道壁，影响使用寿命。水击过大的产品会在产品启闭时刻对管网造成冲击，造成噪声的同时也对供水管网安全造成影响。

而目前，在整个水暖五金行业内，非接触给水器具水击试验一直是个“敏感”项目，主要原因是测试过程中对于水击值的影响因素很多，包括管路、供水源以及仪表精度等等。而测试非接触给水器具水击项目的测试设备又属于非标定制设备，现在对于测试设备的计量校准，都是针对测试仪表，经常会出现每个实验室测试的结果不一致。

我公司之前做过几次调研，同样的样品，送到不同的检测机构，对于水击项目的测试结果基本不一致，有的甚至偏差还很大。经过前期的调研和讨论，参与数据比对的实验室一致认为仅针对测试仪表的计量校准无法保证水击测试结果的一致性，只有通过该设备的整机校准才能从根本上解决目前存在的问题。所以制定该设备的整机校准规范是必要的也是迫切需要的。

经检索和查询，目前国内外都尚未制定适用于该类检测仪的国家、本行业或其他行业相关技术规范。

为了能使实验室正确评价非接触给水器具水击性能指标，保证各实验室所使用的测试装置检测的数据能保证具有良好的复现性和一致性，为该测试装置制定整机检定规程具有非常重要的现实意义。

1.3主要工作过程

2021年10月，成立技术规范起草工作组--非接触给水器具水击试验机校准规范起草小组，起草小组以中国国检测试控股集团陕西有限公司为组长，并召开首次工作组内部会议，初步分配工作内容，设定完成时限，起草小组在会后提出了具体的工作方案；

2021年10月—2022年5月，标准起草小组针对淋浴器水效测试系统方面对国内外标准参数进行对比，以中国国检测试控股集团陕西有限公司为主，结合国内其他国家中心提供的检测数据，进行了参数对比，并进行综合考虑，确定相关参数；根据市场调研以及国内外标准的调研结果，初步提出技术规范草案，并主要对技术规范草案中重要参数的数值标定进行讨论，对问题和意见进行汇总，并形成会议纪要；

2022年06月—2022年10月，进行必要的试验验证和比对，由中国国检测试控股集团陕西有限公司牵头编写征求意见稿草案，并且由其他参与编制的组员进行审批并提出意见，并共同对规范的不确定度进行编写。

2022年11月，完善校准规范征求意见稿草案。

2023年2月，形成征求意见稿。

1.4 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本校准规范的主要起草单位中国国检测试控股集团陕西有限公司，主要对校准规范的内容进行了分任务撰写，对校准规范中的计量特性参数和校准方法进行了讨论确定，对校准方法的合理性进行数据测量及评定。

中国国检测试控股集团陕西有限公司主要工作为确定计量特性、确定校准用设备以及进行主要的标准文本及相关资料的编写工作，确定计量特性、进行试验验证以及组织外部征求意见相关工作，组织讨论并确定校准方法，同时进行试验验证，不确定度评定的编制工作。

受疫情影响，标准研讨会大多为线上，标准工作小组在项目开展期间多次举行标准研讨会，对标准的修改意见以及试验验证的数据进行紧密的交流，最终完成了本次校准规范的编制工作。本次校准规范的编制工作。

- 编写的目的、依据、原则、主要计量特性等内容；

2.1编写的目的

本标准的撰写目的主要为了解决非接触给水器具水击试验机校准过程的统一规范，使得非接触给水器具水击试验机通过统一条件的校准过程，可以达到检测水平的一致。

2.2技术依据

（1）本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的规定而制定。

（2）本规范的技术指标参考CJ/T 194 非接触式给水器具。

（3）本规范注重科学性、先进性，并努力保证标准技术要求的科学性和可操作性。

2.3原则

在本标准的编写过程中注意贯彻协调一致的原则，与已发布的相关国家标准、行业标准和规范相协调。既考虑相关规范标准，更注重检测仪器实际检测应用情况和检测水平。在充分考虑我国非接触给水器具水击性能实际检测水平的基础上，既要突出标准的“科学性”、“前瞻性”和“适用性”，也要考虑到各类检测仪器测试的“可行性”和“便捷性”。

2.4主要计量特性

非接触给水器具水击试验机作为非接触给水器具水击性能测试指标性能评价的重要检测设备，广泛应用于建材卫浴行业的各大检测机构及企业的实验室。其主要由供水系统和测试系统组成，核心主要是水击性能的测试，量值溯源最主要的也是水击值。

综合测试装置测试的项目以及量值溯源的特性，本规范的主要计量特性定为：系统水击性能示值误差、系统水击性能重复性。

三、对产业发展的支撑作用

目前非接触给水器具水击所依据的现行标准为CJ/T 194-2014 《非接触式给水器具》，该标准对产品技术要求和试验方法进行了规定，但是对于试验用的测试装置并未进行详尽的要求。

非接触给水器具水击性能反映了产品的水击安全性能，是非接触给水器具产品设计评定中的一项重要的指标。非接触给水器具水击试验机作为非接触给水器具水击性能测试指标性能评价的重要检测设备，广泛应用于建材卫浴行业的各大检测机构及企业的实验室。但目前所使用的设备由于没有统一的标准要求和整体的量值溯源。

目前针对非接触给水器具水击试验机的量值溯源基本采用的是单个传感器的溯源，但对于测试装置来说，是一个测试系统，经常会出现的情况是单个传感器的计量是符合相关要求的，但是集成为一个测试系统往往会出现测试数据的差异化。该问题一方面导致无法有效的对智能坐便器的能效水效性能进行评价，另一方面导致各质检机构的测试结果一致性较差，给生产企业和大众造成困扰，无法有效推进节能环保工作的进程。

为了能使实验室正确评价非接触给水器具水击性能性能，保证各实验室所使用的测试装置检测的数据能保证具有良好的复现性和一致性，为该测试装置制定整机检定规程具有非常重要的现实意义。

四、对所规定的关键技术条款、检定/校准条件、检定/校准方法的有关说明

4.1关键技术条款的说明

目前非接触给水器具水击试验机主要用于非接触给水器具水击性能的测量，仪器的校准过程中应采用符合相关标准规定的计量器具作为标准计量器具。

4.2 校准条件的说明

4.2.1 环境条件

为了确保校准活动中测量标准、被校仪器的正常工作，测量环境温度应符合常规实验室规定条件，本规范中环境温度要求为（10～35）℃；相对湿度要求为不大于80%。

4.2.2校准器具

精密压力表：准确度：0.05级。

4.3 校准方法的说明

检查外观，确定试验机连接无松动、数据显示清楚无干扰后再进行校准。

- 4.3.1 系统水击性能示值误差

水击性能示值误差校准点分别为0.4MPa、0.5MPa、0.6MPa、0.7MPa、0.8MPa、0.9MPa，将精密压力表连接在管路上，试验机按照校准点，由低到高依次施加压力，施加压力时关闭试验机预留接口截止阀，在切换校准点时不需要关闭设备，每个校准点保持1min。观察并记录每个校准点精密压力表标准示值Pi1与试验机压力测试示值Pi2，单个校准点水击性能示值误差Pi'按照公式（1）计算。按照公式（2）取所有校准点示值之差的最大值作为系统水击性能示值误差S。

Pi'=Pi2−Pi1………………………………………（1）

S=MAXP1',P2',P3'……Pi'………………………………………（2）

式中：

Pi1——精密压力表标准示值；MPa；

Pi2——试验机压力测试示值；MPa；

Pi'——单个校准点水击性能示值误差；MPa；

S——系统水击性能示值误差；MPa。

- 4.3.2 系统水击性能重复性

水击性能示值误差校准点分别为0.7MPa，将精密压力表连接在管路上，试验机按照校准点设置压力，保持1min，试验机压力测试示值p，关闭试验机，等待1min，按照校准点设置压力启动试验机，重复校准10次，按照公式（3）计算系统水击性能重复性s。

s=pmax−pmin………………………………………（3）

pmin——10次试验机压力测试示值最小值；MPa；

pmax——10次试验机压力测试示值最大值；MPa；

s——系统水击性能重复性；MPa。

4.3.3 不确定度的说明

不确定度按照附录C中示例方法确定；

- 五、重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

- 行业计量技术规范中涉及专利的声明

本规范未涉及专利等知识产权问题。

七、与现行相关法规、规章及相关计量技术规范的协调性；

本规范与有关的现行法规、规章及相关计量技术规范没有冲突。

八、其他应予说明的事项。

1、行业计量技术规范任务调整内容：

将主要起草单位“中国建材检验认证集团（陕西）有限公司”修改为“中国国检测试控股集团陕西有限公司”。

2、行业计量技术规范任务调整理由和依据：

2021年12月22日，经市场监督管理局批准，中国建材检验认证集团（陕西）有限公司公司名称变更为中国国检测试控股集团陕西有限公司。

本次任务调整内容对校准规范编制的实际工作内容没有影响。

标准编制小组

2023年2月