JJF（建材） ***-****

便器水效测试系统校准规范

Calibration Specification for Water Efficiency Test System of Toilet

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

便器水效测试系统

JJF（建材）***-****

校准规范

Calibration Specification for Water Efficiency

Test System of Toilet

归 口 单 位：中国建筑材料联合会

主要起草单位：中国国检测试控股集团陕西有限公司

参加起草单位：

本规范委托全国建材工业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

张  帆（中国国检测试控股集团陕西有限公司）

参加起草人：

目 录

引 言	I

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	2

5 校准条件	2

6 校准项目和校准方法	3

7 校准结果的表达	4

8 复校时间间隔	5

附录 A便器水效测试系统校准规范校准记录参考格式	6

附录 B便器水效测试系统校准规范校准证书内页参考格式	8

附录 C便器水效测试系统校准规范校准结果的测量不确定度评定示例	9

- 引 言

本规范是以JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行起草的。

本规范为首次发布。

便器水效测试系统校准规范

- 1 范围

本规范适用于便器水效测试系统（以下简称测试系统）的校准。

- 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB 28379 便器冲洗阀水效限定值及水效等级

GB 25502 坐便器水效限定值及水效等级

GB 28377 小便器水效限定值及水效等级

GB 30717 蹲便器水效限定值及水效等级

JJF 165 坐便器用水效率试验机校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3 概述

测试系统主是用于GB 25502 坐便器水效限定值及水效等级、GB 28377 小便器水效限定值及水效等级、GB 30717 蹲便器水效限定值及水效等级标准中各类便器水效限定值及水效等级检测项目的测试。根据测试样品的不通，测试系统分为重力式便器水效测试系统和压力式水效测试系统两种。

图1 便器水效测试装置示意图

1—主体机架；2—操作面板；3—供水系统；4—测试系统

图2 便器水效测试装置供水系统示意图

1—供水水源；2—气囊稳压罐；3—压力计；4—DN20管路流量计；5—截止阀类阀门；6—球阀类阀门；

7—坐便器、小便器测试样品；8—集水槽；9—电子秤；10—DN40管路流量计；11—冲洗阀测试样品

测试装置主体由操作面板、供水系统、测试系统、机架组成，测试装置示意图见图1。供水系统主要是提供GB 25502 坐便器水效限定值及水效等级、GB 28377 小便器水效限定值及水效等级、GB 30717 蹲便器水效限定值及水效等级标准中要求的试验条件，测试系统是测试装置的核心部件，主要是通过冲洗用水量测试装置进行便器水效相关检测项目的测试。

测试装置的主要工作原理是通过供水系统见图2，提供测试需要的试验条件，包括供水压力、供水流量等，然后将各类便器按照标准要求连接到供水管路上，并按照GB 25502 坐便器水效限定值及水效等级、GB 28377 小便器水效限定值及水效等级、GB 30717 蹲便器水效限定值及水效等级规定的测试步骤进行试验，最终通过测试装置的测试系统得出对应指标的测试值。

- 4 计量特性

表1计量特性及技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冲洗用水量示值误差 | -0.05L~0.05L |
| 2 | 冲洗用水量重复性 | ≤0.05L |

- 注：以上所有指标不是用于合格判别，仅供参考。

- 5 校准条件

- 5.1环境条件

### 5.1.1环境温度:（10～35）℃；

### 5.1.2相对湿度:不大于80%；

- 5.2校准用标准计量器具

数字指示秤：Ⅲ 级，测量范围：（0～30）kg，检定分度值不大于0.01kg。

- 6 校准项目和校准方法

- 6.1校准项目

冲洗用水量示值误差、冲洗用水量重复性。

- 6.2校准方法

检查外观，确定测试装置连接无松动、数据显示清楚无干扰后再进行校准。

- 6.2.1重力式便器水效测试系统冲洗用水量示值误差

重力式便器水效测试系统冲洗用水量示值误差按照JJF 165 坐便器用水效率试验机校准规范要求进行校准。

6.2.2重力式便器水效测试系统冲洗用水量重复性

重力式便器水效测试系统冲洗用水量重复性按照JJF 165 坐便器用水效率试验机校准规范要求进行校准。

- 6.2.3 压力式便器水效测试系统冲洗用水量示值误差

使用GB 28379 便器冲洗阀水效限定值及水效等级中规定的标准样品，将标准样品与压力式便器水效测试系统连接，将标准样品的出水量分别设置为3L、5L、6L、8L。

校准开始前先将标准样品预操作一次，然后开始校准，校准时将额定出水量装置所排出的水用塑料材质的容器完全收集起来，在收集前将塑料材质的容器在数字指示秤上去皮，收集后使用数字指示秤称量并记录为Mi（i=1,2,3），使用公式（1）将数字指示秤称量的水量Mi转化为V1i（默认水的密度ρ=1kgL），并将V1i作为冲洗用水量标准值。

读取此时压力式便器水效测试系统的冲洗用水量测试值并记录为V2i。按公式（2）计算冲洗用水量测试值与标准值之差ΔVi，每个水量连续测试3次，每次测量开始前均需要将塑料材质的收集容器在数字指示秤上去皮，将所有出水量测试结果ΔVi的最大值作为示值误差。

V1i=Mρ………………………………………（1）

ΔVi=V2i−V1i………………………………………（2）

式中:

M——数字指示秤称量的水量；kg；

V1i——冲洗用水量标准值；L；

V2i——冲洗用水量测试值；L；

ΔVi——冲洗用水量测试值与标准值之差；L。

- 6.2.4压力式便器水效测试系统冲洗用水量重复性

使用GB 28379 便器冲洗阀水效限定值及水效等级中规定的标准样品，将标准样品与压力式便器水效测试系统连接，将标准样品的出水量设置为6L，校准开始前先将标准样品预操作一次，然后使用测试装置连续测量10次，并记录测试装置的测试数据vi(i=1，2，3，……，10），10次测量数据中的最大值与最小值之差Δv按照公式（8）计算，并将所得差值作为用水量重复性。

Δv=vimax−vimin………………………………………（8）

式中:

vimax——10次的测量值中的最大值；L；

vimin——10次的测量值中的最小值；L；

Δv——10次的测量值最大值与最小值之差；L。

- 7 校准结果的表达

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息:

- 标题，“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 证书或报告的唯一性标识(如编号)，每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期。

- 8 复校时间间隔

校准时间间隔由用户根据使用情况自行确定，建议复校时间为1年。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

- 附录 A

- 便器水效测试系统校准规范校准记录参考格式

送校单位________________________ 测试装置名称________________________

制造厂商________________________ 型号规格___________________________

测试装置编号________________________

校准环境：温度：_______℃； 相对湿度：________%

校准日期_____________________

校准员_______________ 核验员______________

校准依据_____________ 校准设备：

校准设备编号________________________校准日期________________________

证书编号________________________

A.1、冲洗用水量示值误差   V1i=Mρ ΔVi=V2i−V1i

| 额定出水量 | M（kg） | V1i（L） | V2i（L） | ΔVi（L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3L |  |  |  |  |
| 5L |  |  |  |  |
| 6L |  |  |  |  |
| 8L |  |  |  |  |
| 最大值 |  |  |  |  |

A.2、冲洗用水量重复性 Δv=vimax−vimin

| 测量次数 | vi（L） |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| Δv（L） |  |

- 附录 B

- 便器水效测试系统校准规范校准证书内页参考格式

B.1 校准条件

温    度：_______℃

相对湿度：________%

B.2 校准结果

| 校准项目 | 技术要求 | 校准结果 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲洗用水量示值误差 | -0.05L~0.05L |  |  |
| 冲洗用水量重复性 | ≤0.05L |  |  |

- 附录 C

- 便器水效测试系统校准规范校准结果的测量不确定度评定示例

C.1 冲洗用水量示值误差的测量不确定度评定

C.1.1 测量方法：

使用GB 28379 便器冲洗阀水效限定值及水效等级中规定的标准样品，将标准样品与压力式便器水效测试系统连接，将标准样品的出水量分别设置为3L、5L、6L、8L。

校准开始前先将标准样品预操作一次，然后开始校准，校准时将额定出水量装置所排出的水用塑料材质的容器完全收集起来，在收集前将塑料材质的容器在数字指示秤上去皮，收集后使用数字指示秤称量并记录为Mi（i=1,2,3），使用公式（1）将数字指示秤称量的水量Mi转化为V1i（默认水的密度ρ=1kgL），并将V1i作为冲洗用水量标准值。

读取此时压力式便器水效测试系统的冲洗用水量测试值并记录为V2i。按公式（2）计算冲洗用水量测试值与标准值之差ΔVi，每个水量连续测试3次，每次测量开始前均需要将塑料材质的收集容器在数字指示秤上去皮，将所有出水量测试结果ΔVi的最大值作为示值误差。

C.2.2数学模型

V1i=Mρ………………………………………（1）

ΔVi=V2i−V1i………………………………………（2）

式中:

M——数字指示秤称量的水量；kg；

V1i——冲洗用水量标准值；L；

V2i——冲洗用水量测试值；L；

ΔVi——冲洗用水量测试值与标准值之差；L。

C.2.3标准不确定度评定和分析

C.2.3.1 测量重复性引入的不确定度分量u'(V)

在校准规范规定条件下进行6次测量，得到被校设备冲洗用水量测试值V2分别为6.03L、6.02L、6.04L、6.02L、6.02L、6.03L，数字指示秤得到的M值分别为6.05kg、6.07kg、6.06kg、6.04kg、6.03kg、6.05kg，由于默认水的密度ρ=1kgL，则ΔV分别为-0.02L、-0.05L、-0.02L、-0.02L、-0.01L、-0.02L，计算出：

s'V=i=1nΔVi−ΔV2n−1=0.014L

所以u'(V)=s'(V)=0.014L。

C.2.3.2 标准器最大允许误差引入的不确定度分量u'(Vs)

水密度的变化对测量结果的影响可忽略不计，所以不作为不确定度分量引入。

数字指示秤的最大允许误差为±0.01kg，服从均匀分布，k=3

u'(M)=0.013=0.006kg

u'(Vs)=u(M)=0.006L

C.2.3.3 标准不确定度汇总

| 不确定度分量 | 标准不确定度分量来源 | 标准不确定度分量值 |
| --- | --- | --- |
| u'(V) | 测量重复性引入的不确定度u'(V) | 0.014L |
| u'(Vs) | 数字指示秤的最大允许误差引入的不确定度u'(Vs) | 0.006L |

C.2.4 灵敏系数

c1'=1              c2'=−1

C.2.5 合成标准不确定度

uc'=c1'u(V)+c22'u(Vs)=0.015L

C.2.6 扩展不确定度

取k=2，  则U'=2uc'=0.03L

测量结果的表示：

Y'=V±U'=−0.05±0.03L   (k=2)