便器水效测试系统校准规范

Calibration Specification for Water Efficiency Test System of Toilet

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组

2023年2月

《便器水效测试系统校准规范》

编制说明

一、工作简况

1.1任务来源

本标准于2020年获得中华人民共和国工业和信息化部立项，计划编号JJFZ（建材）012-2021，由中国建筑材料联合会归口。

1.2项目的必要性和解决的主要问题

便器作为传统的卫生陶瓷洁具，这种卫生陶瓷洁具产品不仅使用方法简单方便，价格还比较便宜。所以在机场、办公场所、商场、医院等公共场所中被得到广泛的应用。是人们日常生活中在公共场所经常见到的便器产品。

当前我国现行有效的便器相关水效标准有GB 25502-2017《坐便器水效限定值及水效等级》、GB 30717-2019《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》、GB 28377-2019《小便器用水效率限定值及用水效率等级》。目前便器主要分为两大类，一个是重力式便器，一个是压力式便器，其中重力式便器水效测试装置可以参照JJF 165-2020《坐便器用水效率试验机校准规范》 进行设备的整体校准，但压力式便器水效测试装置目前没有对应的设备整体校准规范。

随着行业发展、技术的进步，新产品的开发等原因，对检测设备的要求也相对较高。目前我国产品标准以及方法标准中，对于检测用测试装置，通常只给出了范围和精度的要求，有的甚至连这些都未给出。这给实验室按照标准进行检测增加了不少的难度，常会出现不同的实验室或者生产厂按照同一个标准进行检测，但是所测得的结果有不小的偏差，实验室间比对的结果差异较大。

目前市场上蹲便器和小便器产品的种类众多，测试蹲便器和小便器的用水效率涉及管路结构、流量测试等各个环节。对于实验室评审技术要求中“人机料法环测”中至关重要的一项，检测设备的合规性与准确度，直接影响到实验室的检测数据。如果没有可靠并规范的检测装置，实验室很难对实验数据进行保证。

该测试装置作为一个非标测试装置，设备包含有流量计、压力表等多个组成部分。目前针对该设备的流量计、压力表等单独组件有相对应的校准规范，但是对于测试装置整机的校准规范是缺失的。同时对于设备管路结构以及测试仪表的布局位置也没有整体的评价指标，这会对实验结果造成重大的影响。造成了各个实验室的设备无法科学准确的进行溯源，设备出具的数据差异较大，各实验室间数据不一致，无可比性，同时让生产企业无所适从。

为了能使实验室正确评价便器水效指标，保证各实验室所使用的测试装置检测的数据能保证具有良好的复现性和一致性，为该测试装置制定整机检定规程具有非常重要的现实意义。

1.3主要工作过程

2021年10月，成立技术规范起草工作组--便器水效测试系统校准规范起草小组，起草小组以中国国检测试控股集团陕西有限公司为组长，并召开首次工作组内部会议，初步分配工作内容，设定完成时限，起草小组在会后提出了具体的工作方案；

2021年10月—2022年5月，标准起草小组针对便器水效测试系统方面对国内外标准参数进行对比，以中国国检测试控股集团陕西有限公司为主，结合国内其他国家中心提供的检测数据，进行了参数对比，并进行综合考虑，确定相关参数；根据市场调研以及国内外标准的调研结果，初步提出技术规范草案，并主要对技术规范草案中重要参数的数值标定进行讨论，对问题和意见进行汇总，并形成会议纪要；

2021年10月—2022年5月，标准起草小组针对淋浴器水效测试系统方面对国内外标准参数进行对比，以中国国检测试控股集团陕西有限公司为主，结合国内其他国家中心提供的检测数据，进行了参数对比，并进行综合考虑，确定相关参数；根据市场调研以及国内外标准的调研结果，初步提出技术规范草案，并主要对技术规范草案中重要参数的数值标定进行讨论，对问题和意见进行汇总，并形成会议纪要；

2022年06月—2022年10月，进行必要的试验验证和比对，由中国国检测试控股集团陕西有限公司牵头编写征求意见稿草案，并且由其他参与编制的组员进行审批并提出意见，并共同对规范的不确定度进行编写。

2022年11月，完善校准规范征求意见稿草案。

2023年2月，形成征求意见稿。

1.4 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本校准规范的主要起草单位中国国检测试控股集团陕西有限公司，主要对校准规范的内容进行了分任务撰写，对校准规范中的计量特性参数和校准方法进行了讨论确定，对校准方法的合理性进行数据测量及评定。

中国国检测试控股集团陕西有限公司主要工作为确定计量特性、确定校准用设备以及进行主要的标准文本及相关资料的编写工作，确定计量特性、进行试验验证以及组织外部征求意见相关工作，组织讨论并确定校准方法，同时进行试验验证，不确定度评定的编制工作。。

受疫情影响，标准研讨会大多为线上，标准工作小组在项目开展期间多次举行标准研讨会，对标准的修改意见以及试验验证的数据进行紧密的交流，最终完成了本次校准规范的编制工作。

- 编写的目的、依据、原则、主要计量特性等内容；

2.1编写的目的

本标准的撰写目的主要为了解决便器水效测试系统校准过程的统一规范，使得便器水效测试系统通过统一条件的校准过程，可以达到检测水平的一致。

2.2技术依据

（1）本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的规定而制定。

（2）本规范的技术指标参考GB 28379 便器冲洗阀水效限定值及水效等级、GB 25502 坐便器水效限定值及水效等级、GB 28377 小便器水效限定值及水效等级、GB 30717 蹲便器水效限定值及水效等级、JJF 165 坐便器用水效率试验机校准规范。

（3）本规范注重科学性、先进性，并努力保证标准技术要求的科学性和可操作性。

2.3原则

在本标准的编写过程中注意贯彻协调一致的原则，与已发布的相关国家标准、行业标准和规范相协调。既考虑相关规范标准，更注重检测仪器实际检测应用情况和检测水平。在充分考虑我国便器水效实际检测水平的基础上，既要突出标准的“科学性”、“前瞻性”和“适用性”，也要考虑到各类检测仪器测试的“可行性”和“便捷性”。

2.4主要计量特性

便器水效测试系统作为便器产品水效等级测试指标性能评价的重要检测设备，广泛应用于建材卫浴行业的各大检测机构及企业的实验室。其主要由供水系统和测试系统组成，核心主要是水效的测试，量值溯源最主要的也是水效值。

综合测试装置测试的项目以及量值溯源的特性，本规范的主要计量特性定为：冲洗用水量示值误差、冲洗用水量重复性。

三、对产业发展的支撑作用

目前便器水效所依据的现行国家标准为GB 25502-2017 坐便器水效限定值及水效等级、GB 28377-2019 小便器水效限定值及水效等级、GB 30717-2019 蹲便器水效限定值及水效等级，该标准对产品技术要求和试验方法进行了规定，但是对于试验用的测试装置并未进行详尽的要求。

便器水效反映了产品的用水量及节水性能，是绿色产品设计评定中的一项重要的指标。便器水效测试系统作为便器水效测试指标性能评价的重要检测设备，广泛应用于建材卫浴行业的各大检测机构及企业的实验室。但目前所使用的设备由于没有统一的标准要求和整体的量值溯源。

目前针对便器水效测试系统的量值溯源基本采用的是单个传感器的溯源，但对于测试装置来说，是一个测试系统，经常会出现的情况是单个传感器的计量是符合相关要求的，但是集成为一个测试系统往往会出现测试数据的差异化。该问题一方面导致无法有效的对便器水效性能进行评价，另一方面导致各质检机构的测试结果一致性较差，给生产企业和大众造成困扰，无法有效推进节能环保工作的进程。

为了能使实验室正确评价便器水效性能，保证各实验室所使用的测试装置检测的数据能保证具有良好的复现性和一致性，为该测试装置制定整机检定规程具有非常重要的现实意义。

四、对所规定的关键技术条款、检定/校准条件、检定/校准方法的有关说明

4.1关键技术条款的说明

目前便器水效测试系统主要用于便器水效性能的测量，仪器的校准过程中应采用符合相关标准规定的计量器具作为标准计量器具。

4.2 校准条件的说明

4.2.1 环境条件

为了确保校准活动中测量标准、被校仪器的正常工作，测量环境温度应符合常规实验室规定条件，本规范中环境温度要求为（10～35）℃；相对湿度要求为不大于80%。

4.2.2校准器具

数字指示秤：Ⅲ 级，测量范围：（0～30）kg，检定分度值不大于0.01kg。

4.3 校准方法的说明

检查外观，确定测试装置连接无松动、数据显示清楚无干扰后再进行校准。

- 4.3.1重力式便器水效测试系统冲洗用水量示值误差

重力式便器水效测试系统冲洗用水量示值误差按照JJF 165 坐便器用水效率试验机校准规范要求进行校准。

4.3.2重力式便器水效测试系统冲洗用水量重复性

重力式便器水效测试系统冲洗用水量重复性按照JJF 165 坐便器用水效率试验机校准规范要求进行校准。

- 4.3.3 压力式便器水效测试系统冲洗用水量示值误差

使用GB 28379 便器冲洗阀水效限定值及水效等级中规定的标准样品，将标准样品与压力式便器水效测试系统连接，将标准样品的出水量分别设置为3L、5L、6L、8L。

校准开始前先将标准样品预操作一次，然后开始校准，校准时将额定出水量装置所排出的水用塑料材质的容器完全收集起来，在收集前将塑料材质的容器在数字指示秤上去皮，收集后使用数字指示秤称量并记录为Mi（i=1,2,3），使用公式（1）将数字指示秤称量的水量Mi转化为V1i（默认水的密度ρ=1kgL），并将V1i作为冲洗用水量标准值。

读取此时压力式便器水效测试系统的冲洗用水量测试值并记录为V2i。按公式（2）计算冲洗用水量测试值与标准值之差ΔVi，每个水量连续测试3次，每次测量开始前均需要将塑料材质的收集容器在数字指示秤上去皮，将所有出水量测试结果ΔVi的最大值作为示值误差。

V1i=Mρ………………………………………（1）

ΔVi=V2i−V1i………………………………………（2）

式中:

M——数字指示秤称量的水量；kg；

V1i——冲洗用水量标准值；L；

V2i——冲洗用水量测试值；L；

ΔVi——冲洗用水量测试值与标准值之差；L。

- 4.3.4压力式便器水效测试系统冲洗用水量重复性

使用GB 28379 便器冲洗阀水效限定值及水效等级中规定的标准样品，将标准样品与压力式便器水效测试系统连接，将标准样品的出水量设置为6L，校准开始前先将标准样品预操作一次，然后使用测试装置连续测量10次，并记录测试装置的测试数据vi(i=1，2，3，……，10），10次测量数据中的最大值与最小值之差Δv按照公式（8）计算，并将所得差值作为用水量重复性。

Δv=vimax−vimin………………………………………（8）

式中:

vimax——10次的测量值中的最大值；L；

vimin——10次的测量值中的最小值；L；

Δv——10次的测量值最大值与最小值之差；L。

4.3.8 不确定度的说明

不确定度按照附录C中示例方法确定；

- 五、重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

- 行业计量技术规范中涉及专利的声明

本规范未涉及专利等知识产权问题。

七、与现行相关法规、规章及相关计量技术规范的协调性；

本规范与有关的现行法规、规章及相关计量技术规范没有冲突。

八、其他应予说明的事项。

1、行业计量技术规范任务调整内容：

将主要起草单位“中国建材检验认证集团（陕西）有限公司”修改为“中国国检测试控股集团陕西有限公司”。

2、行业计量技术规范任务调整理由和依据：

2021年12月22日，经市场监督管理局批准，中国建材检验认证集团（陕西）有限公司公司名称变更为中国国检测试控股集团陕西有限公司。

本次任务调整内容对校准规范编制的实际工作内容没有影响。

标准编制小组

2023年2月