JJF（建材） ***-****

淋浴器水效测试系统校准规范

Calibration Specification for Water Efficiency Testing System of Showers

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

淋浴器水效测试系统

JJF（建材）***-****

校准规范

Calibration Specification for Water Efficiency

Testing System of Showers

归 口 单 位：中国建筑材料联合会

主要起草单位：中国国检测试控股集团陕西有限公司

参加起草单位：

本规范委托全国建材工业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

张  帆（中国国检测试控股集团陕西有限公司）

参加起草人：

目 录

引 言	I

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	2

5 校准条件	2

6 校准项目和校准方法	3

7 校准结果的表达	5

8 复校时间间隔	5

附录A淋浴器水效测试系统校准记录参考格式	6

附录B淋浴器水效测试系统校准证书内页参考格式	10

附录C淋浴器水效测试系统校准结果的测量不确定度评定示例	11

- 引 言

本规范是以JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行起草的。

本规范为首次发布。

淋浴器水效测试系统校准规范

- 1 范围

本规范适用于淋浴器水效测试系统（以下简称测试系统）的校准。

- 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB 28378 淋浴器水效限定值及水效等级

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3 概述

测试系统主是用于GB 28378 淋浴器水效限定值及水效等级标准中淋浴器喷射力、淋浴器流量均匀性、淋浴器水效限定值等检测项目的测试。

图1 淋浴器水效测试系统示意图

1—主体机架；2—操作面板；3—供水系统；4—测试系统

图2 淋浴器水效测试系统供水系统示意图

1—供水水源；2—气囊稳压罐；3—压力计；4—流量计；5—温度计；

6—阀门；7—淋浴器测试样品；8—手持花洒测试样品；9—淋浴盘；10—力传感器

测试系统主体由操作面板、供水系统、测试系统、机架组成，测试系统示意图见图1。供水系统主要是提供GB 28378 淋浴器能效水效限定值及等级标准中要求的试验条件，测试系统是测试系统的核心部件，主要是通过淋浴器测试系统、淋浴器喷射力测试系统进行淋浴器水效相关检测项目的测试。

测试系统的主要工作原理是通过供水系统见图2，提供测试需要的试验条件，包括供水压力、供水温度等，然后将淋浴器按照标准要求连接到供水管路上，并按照GB 28378 淋浴器水效限定值及水效等级规定的测试步骤进行试验，最终通过测试系统的测试系统得出对应指标的测试值。

- 4 计量特性

表1计量特性及技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统流量示值误差 | -1.0%~1.0% |
| 2 | 系统流量重复性 | ≤0.5% |
| 3 | 系统喷射力示值误差 | -2.0%~2.0% |
| 4 | 系统喷射力重复性 | ≤1.0% |

- 注：以上所有指标不是用于合格判别，仅供参考。

- 5 校准条件

- 5.1环境条件

### 5.1.1环境温度:（10～35）℃；

### 5.1.2相对湿度:不大于80%；

- 5.2校准用标准计量器具

- 表2标准计量器具和校准项目

| 序号 | 标准计量器具 | 测量范围 | 最大允许误差或准确度等级 | 校准项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | （0~30）kg | Ⅲ级，具有调平功能 | 系统流量示值误差 系统流量重复性 |
| 2 | 密度计 | （0.64~2）g/cm3 | ±0.001g/cm3 |  |
| 3 | 电子秒表 | （0~1）h | ±0.5s |  |
| 4 | 标准测力仪 | 5N~50N | 0.1级 | 系统喷射力示值误差 系统喷射力重复性 |

- 6 校准项目和校准方法

- 6.1校准项目

系统流量示值误差、系统流量重复性、系统喷射力示值误差、系统喷射力重复性。

- 6.2校准方法

- 6.2.1校准前准备

a）检查外观，确定测试系统连接无松动、数据显示清楚无干扰后再进行校准。

b）将合适的电子天平可靠放置在工作现场，调整水平，将平衡水泡调到中心位置，再把容器置于电子天平之上。

c）在执行本校准规范对测试装置进行校准前，应确保测试装置的温度测试装置和压力测试装置满足相关检定规程或校准规范的要求，否则不能按照本校准规范进行校准。

- 6.2.2系统流量示值误差

流量示值误差校准点分别为1.5L/min、3.0L/min、4.5L/min、6.0L/min、7.5L/min、9.0L/min、10.5L/min，校准程序按下述步骤进行：

a）调节流量示值至校准点，关闭预留接口截止阀。

b）将电子天平清零，打开测试装置预留接口截止阀，待测试装置流量稳定后，往容器中进水，同时开始记时，经过一段时间（一般不少于60s），关闭测试装置预留接口截止阀，停止计时，记录检测时间为t，读取测试装置流量示值Q，等待2min后，读取电子天平示值Ms，等待的同时用密度计测得液体密度ρ（整个校准过程只需要测量一次液体密度）。

c）打开容器的放液阀门，以最大排放量方式将容器内的液体排空，关好放液阀门，完成1次校准。

d）每个校准点测量6次。

e）其它校准点按照a）～d）步进行，直到完成全部校准。

单次校准点流量示值误差按式（1）计算，第i校准点流量示值误差平均值按式（2）计算，并按式（3）将所有校准点示值误差平均值的最大值作为系统流量示值误差ΔS。

… ……………………………（1）

Ei=j=1nEijn………………………………………（2）

ΔS=MaxE1,E2⋯Ei………………………………………（3）

式中:

Eij——i校准点第j次流量示值误差；

Q——测试装置流量示值；L/min；

t——校准时间；s；

Ms——电子天平示值；kg；

ρ——密度计测得液体密度；g/cm3；

Ei——i校准点系统流量示值误差平均值；

n——i校准点的校准次数；n=6；

ΔS——所有校准点示值误差平均值的最大值。

- 6.2.3系统流量重复性

第i校准点流量重复性s按式（4）计算，并按式（5）将所有校准点流量重复性的最大值作为系统流量重复性Δs。

s=j=1nEij−Ein−12…………………………………（4）

Δs=Maxs1,s2⋯si………………………………………（5）

n——第i校准点的校准次数，n=6；

s——第i校准点流量重复性；

Δs——所有校准点流量重复性最大值。

- 6.2.4系统喷射力示值误差

将标准测力仪安装成工作状态，示值指示装置归零（或作为零点的起始位置）。

按照测试标准要求调节手持花洒的安装位置，将标准测力仪安装在喷洒圆盘和测试系统的测力装置之间，设置测试系统的供水压力为0.3MPa，打开水流，当测试系统供水压力稳定后，读取标准测力仪喷射力示值记录为F，测试系统喷射力示值记录为f（至少10s稳定）。

重复上述的测试过程10次。单次喷射力示值误差F'按照公式（6）计算。按公式（7）取10次喷射力示值误差最大值作为系统喷射力示值误差ΔF。

Fj'=fj−FjFj×100%………………………………………（6）

ΔF=Max（F1'，F2'，……，F10'）………………………………………（7）

式中：

F'——单次喷射力示值误差；

ΔF——系统喷射力示值误差；

F——标准测力仪喷射力示值；N；

f——测试系统喷射力示值；N；

- 6.2.5系统喷射力重复性

将6.2.4系统冲击示值误差计量过程中记录的数据，按照公式（8）计算，得出系统冲击吸收重复性（ϕ）。

ϕ=j=1nFj'−F'n−12………………………………………（8）

式中：

F'——喷射力示值误差平均值；

ϕ——系统喷射力重复性；

- 7 校准结果的表达

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息:

- 标题，“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 证书或报告的唯一性标识(如编号)，每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期。

- 8 复校时间间隔

校准时间间隔由用户根据使用情况自行确定，建议复校时间为1年。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

- 附录 A

- 淋浴器水效测试系统校准规范校准记录参考格式

送校单位________________________ 测试系统名称________________________

制造厂商________________________ 型号规格___________________________

测试系统编号___________ 校准环境：温度：_______℃； 相对湿度：________%

校准日期____________   校准员_______________ 核验员______________

校准依据_____________ 校准设备：

校准设备编号________________________校准日期________________________

证书编号________________________

A.1、系统流量示值误差Eij=Qt/60−Ms/ρMs/ρ×100% Ei=j=1nEijn ΔS=MaxE1,E2⋯Ei

| 校准点 | Q（L/min） |  |  |  |  |  | t（s） |  |  |  |  |  | Ms（kg） |  |  |  |  |  | ρ | E（%） |  |  |  |  |  | Ei（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.5L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.0L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔS（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.2、系统流量重复性 s=j=1nEij−Ein−12 Δs=Maxs1,s2⋯si

| 校准点 | - Eij（%） |  |  |  |  |  | - Ei（%） | - s（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1.5L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.0L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Δs（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.3、系统冲击吸收示值误差   F'=fj−FF×100% ΔF=Max（F1'、F2'、F3'……Fi'）

| 序号 | f（N） | F（N） | F'（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔF（%） |  |  |  |

- A.4、系统冲击吸收重复性       ϕ=j=1nFj'−F'n−12

| 序号 | F'（%） | F'（%） | ϕ（%） |
| --- | --- | --- | --- |

- 附录 B

- 淋浴器水效测试系统校准规范校准证书内页参考格式

B.1 校准条件

温    度：_______℃

相对湿度：________%

B.2 校准结果

| 校准项目 | 技术要求 | 校准结果 | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统流量示值误差 | -1.0%~1.0% |  |  |
| 系统流量重复性 | ≤0.5% |  |  |
| 系统喷射力示值误差 | -2.0%~2.0% |  |  |
| 系统喷射力重复性 | ≤1.0% |  |  |

- 附录 C

- 淋浴器水效测试系统校准规范校准结果的测量不确定度评定示例

C.1 系统流量示值误差的测量不确定度评定

C.1.1 测量方法：

系统流量示值误差校准点分别为1.5L/min、3.0L/min、4.5L/min、6.0L/min、7.5L/min、9.0L/min、10.5L/min，具体校准程序按下述步骤进行：

a）调节系统流量示值至规定校准点1.5L/min，关闭预留接口截止阀，不关闭测试系统。

b）将电子天平清零，打开测试系统预留接口截止阀，待测试系统流量稳定后，往容器中进水，同时开始记时，经过一段时间（一般不少于l min），关闭测试系统预留接口截止阀，停止计时，记录检测时间为t，读取系统流量读数Q，等待2min后，读取电子天平示值Ms，等待的同时用密度计测得液体密度ρ。

c）打开容器的放液阀门，以最大排放量方式将容器内的液体排空，关好放液阀门，完成1次校准。

d）每个校准点校准6次。

C.1.2 数学模型：

……… ………………（C.1）

Ei=j=1nEijn…………………………………………（C.2）

ΔS=MaxE1,E2⋯Ei……………………………………（C.3）

C.1.3标准不确定度分析

测量不确定度的主要来源有标准器的不确定度、被校测试装置的测量重复性、启停时间不同步、分辨力和介质压力变化等综合影响等组成。

C.1.4 引入的不确定度分量

C.1.4.1在1.5L/min校准点测量重复性引起的不确定度分量u1(Q)

输入量Q的标准不确定度的主要来源之一是被校准测试系统的测量重复性u1(Q)，在1.5L/min校准点下，连续重复测量6次，得到测量误差数据列为-0.66%、-0.33%、-0.33%、-0.33%、-0.66%、-0.33%，采用A类方法评定：

示值平均误差：x=1ni=1nxi=−0.44%

单次试验标准差：s(x)=i=1n(xi−x)2n−1=0.17%

标准不确定度：u1（Q）=s(x)n=0.07%

C.1.4.2在10.5L/min校准点测量重复性引起的不确定度分量u1'(Q)

输入量Q的标准不确定度的主要来源之一是被校准测试系统的测量重复性u1(Q)，在10.5L/min校准点下，连续重复测量6次，得到测量误差数据列为-0.10 %、-0.14 %、-0.14%、-0.09%、-0.10 %、-0.09 %、-0.11%，采用A类方法评定：

示值平均误差：x=1ni=1nxi=−0.11%

单次试验标准差：s(x)=i=1n(xi−x)2n−1=0.02%

标准不确定度：u2（Q）=s(x)n=0.01%

C.1.4.3 测量时间不同步引起的不确定度分量

估计此值在±0.5s，检测时间约为120s，均匀分布，引起的不确定度为：

C.1.4.4在1.5L/min校准点 输入量Q的标准不确定度

C.1.4.4在10.5L/min校准点 输入量Q的标准不确定度u'(V)

C.1.5 标准器引入的标准不确定度分量

C.1.5.1 电子天平引入的标准不确定度

电子天平为 Ⅲ级，e=0.02kg，称重约为3kg，采用B类方法评定，估计为均匀分布，包含因子。

C.1.5.2 密度计引入的标准不确定度u2(Qs)

密度计的最大允许误差为0.001g/cm3，测量的水密度约为1g/cm3，采用B类方法评定，估计为均匀分布，包含因子k=3。

C.1.5.3  的标准不确定度分量。

C.1.6 在1.5L/min校准点合成标准不确定度的评定

C.1.6.1 合成标准不确定度汇总

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 分量大小 | 合成标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 输入量 | 0.25% | 0.25% |
| — | 测量重复性u1（Q） | 0.07% | — |
| — | 时间准确度 | 0.24% | — |
|  | 输入量 | 0.39% | 0.39% |
| — | 电子天平 | 0.38% | — |
| — | 密度计 | 0.058% | — |

C.1.6.2 灵敏系数

c1=1        c2=−1

C.1.6.3 合成标准不确定度

C.1.7 在1.5L/min校准点扩展不确定度评定U(E)

取包含因子k=2，  则U(E)=2u(E)=0.92%

C.1.8 在10.5L/min校准点合成标准不确定度的评定

C.1.8.1 合成标准不确定度汇总

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 分量大小 | 合成标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 输入量 | 0.24% | 0.24% |
| — | 测量重复性 | 0.01% | — |
| — | 时间准确度 | 0.24% | — |
|  | 输入量 | 0.39% | 0.39% |
| — | 电子天平 | 0.38% | — |
| — | 密度计 | 0.058% | — |

C.1.8.2 灵敏系数

c1=1        c2=−1

C.1.8.3 合成标准不确定度

C.1.9 在10.5L/min校准点扩展不确定度评定U(E)

取包含因子k=2，  则U(E)=2u(E)=0.92%

C.2 系统喷射力示值误差的测量不确定度评定

C.2.1 测量方法：

将标准测力仪安装成工作状态，示值指示装置归零（或作为零点的起始位置）。

按照测试标准要求调节手持花洒的安装位置，将标准测力仪安装在喷洒圆盘和测试系统的测力装置之间，设置测试系统的供水压力为0.3MPa，打开水流，当测试系统供水压力稳定后，读取标准测力仪喷射力示值记录为F，测试系统喷射力示值记录为f（至少10s稳定）。

重复上述的测试过程10次。单次喷射力示值误差F'按照公式（C.6）计算。按公式（C.7）取10次喷射力示值误差最大值作为系统喷射力示值误差ΔF。

C.2.2 数学模型：

Fj'=fj−FjFj×100%………………………………………（C.6）

ΔF=Max（F1'，F2'，……，F10'）………………………………………（C.7）

式中：

F'——单次喷射力示值误差；

ΔF——系统喷射力示值误差；

F——标准测力仪喷射力示值；N；

f——测试系统喷射力示值；N；

C.2.3标准不确定度评定和分析

测量不确定度的主要来源有标准器的不确定度、被校测试装置的测量重复性。

C.2.3.1 测量重复性引入的不确定度分量

在校准规范规定条件下进行10次测量，得到测量误差数据列为0.11%、0.12%、0.12%、0.13%、0.12%、0.10%、0.12%、0.11%、0.12%、0.13%，计算出：

示值平均误差：          x'=1ni=1nxi'=0.118%

单次试验标准差：    s(x')=i=1n(xi'−x')2n−1=0.009%

u1'=s(x')=0.009%

C.2.3.2 标准器最大允许误差引入的不确定度分量

由于是峰值测量，标准测力仪的测量频率也因作为不确定度分量引入，但经验证，按照目前标准测力仪的普遍测试频率，对于测量结果的影响可忽略不计，故可不引入该分量。

标准测力仪的准确度：0.1级，服从均匀分布，k=3

u2'=0.13=0.058%

C.2.3.3 标准不确定度分量汇总

| 不确定度分量 | 标准不确定度分量来源 | 标准不确定度分量值 |
| --- | --- | --- |
| u1' | 测量重复性引入的不确定度u1' | 0.009% |
| u2' | 标准器的最大允许误差引入的不确定度u2' | 0.058% |

C.2.4 灵敏系数

c1'=1        c2'=−1

C.2.5 合成标准不确定度

uc'=c12'u1+c22'u2=0.058%

C.2.6 扩展不确定度与测量结果的表示

取k=2，  则U'=2uc'=0.12%